### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（二）★供货范围

| 设备名称 | 数量/单位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 电动医用床 | 18张 | Icu抢救使用 |
| 转运床 | 1张 |  |
| 多功能翻身电动病床 | 1张 |  |

（三） 主要技术要求

1、电动医用床   18张

- 床体规格：床面长≤1950mm；床体总长≤2240mm；床面宽≤830mm；床总宽≤1100mm。

- 具有背膝联动功能（即背膝联动时，膝部先升起，然后背部再上升，同时膝部腿板缓慢下降，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，减少胸腹部的压力，使病人倍感舒适）。

- ▲背部上升≥75°；膝部上升≥45°；高低升降450-770mm；头尾倾斜≥12°，一键式心脏椅位。配停电手摇柄，在停电时或无电源插座时，可手动进行高度、倾斜角度、膝部上升的操作。

- 可拆卸式床头床尾板采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型。采用自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

- ▲配有液晶显示防水型手持遥控器，能清晰数字显示病床床面所在高度和角度。大图标中文按键操作，有“速度切换”和解除“角度限制”“功能开关选择”“操作音开关”等功能转换钮，操作自如。病床背部升降速度可调，能以常速或者1.5倍速运行。

- 床体两侧配有特殊体位操作面板，即一键式心脏椅位按钮和头尾倾斜按钮。

- 病床背板采用可透X光床板，并标配片盒，用于坐、卧姿势胸片拍摄。

- 床体两侧配有CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复水平状态。

- 床面两侧配有床板角度显示器，可以显示背板与膝板升起的角度，方便定位，同时具有防止床垫左右滑动的作用。

- 符合IEC安全标准的新型分体式升降护栏，安装在床面板上，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。

- 原装125mm树脂脚轮，采用跷跷板型控制刹车，在任意轮子一侧踩下红色或绿色，即可同时控制四轮刹车或解除。其中有一轮可将静电导移至地面，安全性更高。

- 床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。

- 驱动马达数量≥4个，采用与所投病床同一品牌的医疗专用马达，具有静音、恒速、速度快慢可调、电磁、抗干扰，功率≥260W。（验收时核对，不符合采购人有权要求退货并追究责任。）

- 病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，床架下方具有点滴架收藏挂钩。

- 整体设计为防水型床，可用消毒药水整床冲洗，全床防腐蚀、防锈。

- 安全承重≥220Kg。

- 配两套称重系统。

- ▲配套两张同品牌转运床。

2、转运床  1张

- 全长：≤1930mm，全宽：≤665mm。

- 床体可整体升降510-850mm，可调节到与医院现有的病床相对应的高度。

- 铝合金床架，电镀粉体双层涂装，厚度达80微米。

- 床板为聚丙烯树脂材料一次注制成形。

- 背部采用优质气动弹簧调节手柄，可以在0°～70°之间进行无极调节。

- ▲设有背部角度刻数，使背部床板上升时，知道上升度数。

- 床板上配有固定病人的安全带。

- 旋转式护栏，有锁定装置，防止患者误操作而引起意外，提高了安全性能。

- ▲护栏有“桥梁”功能，能在转运过程中起到与病床之间搭桥的作用。护栏水平可固定，增加床面宽度，方便护士输液、量血压，并设有安全锁。

- ▲护栏中央设有放软管的凹槽，引流软管不仅可以通过护栏的两端也可以通过中央部分引出，在护栏下方设有零件横杆及挂钩用以悬挂尿袋、引流袋。

- 专用的转运床垫，防水、透气。床套四周有拉链，方便将内芯取出后清洗。

- 转运床垫经特殊处理，在转移病人时与床板近乎零磨擦，方便转运。

- 原装φ150mm树脂双面滚轮，采用跷跷板型控制刹车，在任意轮子一侧踩下红色或绿色，即可同时控制四轮刹车或解除。其中有一轮可将静电导移至地面，安全性更高。

- 转运定向中心轮系统，具有直行、横移、万向功能，使医护人员在转运过程中方便操作、省力。

- 床体重量轻，不超过75千克，转运过程一人即可安全操作。

- 整床可水洗，床体防腐蚀、防锈。

- 床体四角有四个输液架插孔。

- 床下方配有氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶。

- 配有可伸缩调节四爪输液架。

- 床体下方采用两段式托盘，可根据不同需要放置急救器具等。

3、多功能翻身电动病床  1张

- ▲床体可延长200mm

- 病床尺寸：长≥2100mm; 宽≥970mm

- 病床高度调整范围：≥350mm

- 头部抬高：≥ 74°

- 脚部抬高：≥30°

- 头低位：≥15°

- 脚低位：≥15°

- ▲床体可电动左右倾斜≥30°

- 电动调节整体前后倾斜、左右倾斜、升降、背板、腿板

- 具备电动及手动CPR功能

- 手持式液晶夜光中央控制台，同时配备手持遥控器

- 各床板均可透X光，可使用C臂X光机进行全身无盲区透视，配备背板片盒及可全身片盒滑轨

- ▲床体具有背板和腿板自动回退功能，能有效防止褥疮及腹部创口受到挤压具备内置可充电电池，在无交流电电源情况下进行各种体位调节，并可完成80次以上全工位操作。

- 床头，床尾护板易拆卸

- 分段式ABS侧护栏。

- 带三段中控锁定功能的150mm大尺寸静音双面脚轮，便于移动。